智能睡眠带

总体设计方案书

| 文件编号： |  | 生效日期： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 版本号： | 修改状态： | 受控状态 ： □受控 □非受控 |
| 总页数： | 附 录： | 密 级 ： |
| 编制 | 审核： 年 月 日 | 批准： 年 月 日 |

1. 引言	3

1.1. 文档用途	3

1.2. 阅读对象	3

1.3. 名词术语	3

1.4. 参考资料	4

2. 概述	4

2.1. 系统概述	4

2.2. 系统功能性需求	4

2.3. 系统非功能性需求	5

2.4. 设计约束	6

3. 系统设计策略	7

3.1. 基础结构	7

3. 1. 1. 硬件基础结构	7

3. 1. 2. 软件基础结构	8

3.2. 设计策略	9

4. 系统体系结构	11

4.1. 系统功能	11

4.2. 系统总体结构	12

4.3. 各子系统结构与功能	12

4.4. 系统外部接口	14

4.5. 接口设计	14

4. 5. 1. 硬件接口设计	14

4. 5. 2. 软件接口设计	15

5. 系统环境	15

5.1. 开发环境	17

5.2. 测试环境	17

5.3. 设计工具要求	18

6. 关键技术问题	15

6.1. 硬件上的难点	18

6.2. 软件上的难点	18

7. 安全性设计	18

8. 可靠性分析和预计	19

# 1. 引言

## 1.1. 文档用途

本文档的目的是描述根据睡眠情况监测需求而产生的智能睡眠带项目的总体设计方案，内容涵盖系统的硬件结构、软件架构及各项功能实现的详细要求。此方案经评审通过后，将作为后续详细设计（包括原理图、印制板图、驱动程序等）及系统测试方案的依据。

## 1.2. 阅读对象

 设计工程师

 开发工程师

 测试工程师

 产品经理等项目相关人员

## 1.3. 名词术语

心率（HR)：即心搏频率，是单位时间内心脏搏动的次数；一般指每分钟的心跳次数。它是描述心动周期快慢的指标，精确的定义是心室率[1]（ventricular rate）或室率[2]，因为心室是主要形成有效心搏量血流搏动的泵。

呼吸率：呼吸频率是指呼吸的速率。一个人的呼吸频率通常以每分钟呼吸次数来衡量。呼吸频率可能会因发热或其他疾病而增加 [3]。健康成年人在休息时的呼吸频率是每分钟12-15次呼吸 [4]。

MATLAB：MATLAB（Matrix Laboratory，矩阵实验室）是由美国The MathWorks公司出品的商业数学软件。是一种用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境。除矩阵运算、绘制函数/数据图像等常用功能外，MATLAB还可用来创建用户界面，以及调用其它语言（包括C、C++、Java、Python、FORTRAN）编写的程序。

心率变异性（HRV)：或称心率变异度分析、心率变异性，是一种测量连续心跳速率变化程度的方法。心率变异分析最常用于计算的是心电图中的R波，借由量测RR之间的时间间隔，成为一组数列，再进一步计算与分析。

TCP/IP：是一种网络通信模型，以及用于网络传输的协议集合，是网际网络的基础通信架构，被应用于各种网络通信中。该协议家族的两个核心协议：TCP（传输控制协议）和IP（网际协议），为该家族中最早通过的标准[5]。由于在网络通信协议普遍采用分层的结构，当多个层次的协议共同工作时，类似计算机科学中的堆栈，因此又称为TCP/IP协议栈（TCP/IP Protocol Stack）[6][7]。

AD18：Altium Designer 18的简称，是一款用于PCB设计的软件。它显著提高了用户体验和效率，具有更好的3D引擎和更高效的布线及文件管理功能。此外，AD18是64位软件，相比于之前的32位版本，性能得到了显著提升。该版本还专注于优化工程师的生产效率，提供了全新的外观和功能。

AHI：呼吸暂停指数呼吸暂停低通气指数（Apnea–Hypopnea Index，AHI）又称睡眠呼吸中止指数，是每小时睡眠时间内呼吸暂停加低通气的次数。呼吸暂停低通气指数是一个用来表示睡眠呼吸暂停的严重程度的数值。

NB-IOT：窄带物联网（Narrow Band Internet of Things, NB-IoT）成为万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT构建于蜂窝网络，只消耗大约180kHz的带宽，可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络，以降低部署成本、实现平滑升级。

4G：第四代移动通信技术（英语：The fourth generation of mobile phone mobile communication technology standards，缩写为4G），是3G之后的延伸。从技术标准的角度看，按照ITU的定义，静态数据传输速率达到1Gbps，用户在高速移动状态下可以达到100Mbps，就可以作为4G的技术之一。

## 1.4. 参考资料

[1]Westergaard LM, Alhakak A, Rørth R, et al. Ventricular rate in atrial fibrillation and the risk of heart failure and death. Europace. 2023 May 19;25(5):euad088. doi: 10.1093/europace/euad088. PMID 37083042; PMCID: PMC10228534.

[2]朱建国,那开宪.2006年心房颤动治疗指南解读(1)——室率和节律控制[J].中国医刊, 2007, 42(2):3.DOI:10.3969/j.issn.1008-1070.2007.02.020.

[3]Vital Signs 101. www.hopkinsmedicine.org. 14 June 2022 [2023-11-17]

[4]Barrett KE, Barman SM, Boitano S, Brooks H. Ganong's Review of Medical Physiology 24. 2012-04-05: 619. ISBN 978-0071780032.

[5]Craig Hunt著《TCP/IP网络管理》第一章〈TCP/IP概论〉

[6]谢希仁. 计算机网络. 北京: 电子工业出版社. 2008: 30. ISBN 9787121053863.

[7]Andrew G. Blank. TCP/IP Foundations. New Jersey: John Wiley & Sons. 2006: 2. ISBN 9780782143706.

# 2. 概述

## 2.1. 系统概述

智能睡眠带的设计立足于无感测量、稳定通信、准确评估和长期使用四个关键目标，整体采用软硬件协同、前端感知与边缘处理结合的思路展开。产品不仅关注测量本身，更强调穿戴体验、数据质量与系统可靠性之间的平衡。

## 2.2. 系统功能性需求

| 功能类别 | 功能名称、 标识符 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 检测功能 | 心率模块 | 获取人体心率，并将数据传输至设备处理单元。 |
|  | 呼吸率模块 | 获取用户的呼吸频率，并将数据传输至设备处理单元。 |
|  | HRV（心率变异性）模块 | 监测心率变异性（HRV），分析自主神经系统的健康状况，并为健康管理提供数据支持。 |
| 数据分析功能 | 睡眠分析模块 | 可以测量睡眠分期指标：睡眠时长、浅睡时长、深睡时长、REM时长 |
| 控制功能 | 电源管理模块 | 负责设备的电源管理，确保设备的正常启动、运行。 |
|  | 状态指示模块 | 控制设备状态指示灯，向用户提供设备的运行状态（如充电、工作、待机等）。 |
| 用户交互功能 | 用户界面模块 | 提供设备与用户之间的交互界面，允许用户查看心率、呼吸率、在床/离床状态等 |
|  | 数据查看功能 | 允许用户查看历史健康数据和睡眠质量报告 |
| 数据传输功能 | 无线通信模块 | 利用4G或NB-IOT技术将采集到的生理数据上传至云端或远程服务器。 |

## 2.3. 系统非功能性需求

2.3.1. 用户界面需求

| 需求名称 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 界面友好性 | 用户界面应简洁直观，适合老年用户群体操作，避免复杂的功能设置。界面元素应易于理解，操作按钮、文字和图标应清晰可见，符合老年人的使用习惯。 |
| 交互性 | 用户能够方便地查看实时健康数据、历史记录和睡眠报告 |
| 可访问性 | 界面应具备一定的可访问性设计，支持放大字体、改变对比度等功能，以方便视力较弱的老年人使用。 |
| 适配性 | 应支持不同屏幕尺寸的设备（如手机、平板、电脑）访问，确保在各种设备上均能提供良好的用户体验。 |

2.3.2. 软硬件环境需求

| 需求名称 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 计算机配置 | 支持Windows 10及以上版本、MacOS、Android和iOS操作系统。 |
| AD18 | 用于智能睡眠带硬件部分的电路设计和PCB布局，确保硬件设计的精确性。 |
| 开发环境 | 软件开发应使用Keil作为编程环境，嵌入式程序需支持STM32F103RDT6微控制器。 |
| 无线通信 | 支持4G无线通信技术，确保设备与云端的数据传输稳定性。 |
| 硬件适配 | 支持智能睡眠带硬件（如传感器、微控制器、4G模块等）的兼容性和稳定性。 |

2.3.3. 产品质量需求

| 主要质量属性 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 正确性 | 产品准确测量生理参数（如心率、呼吸率、睡眠质量等），心率误差不超过输入心率的±5%或3bpm中较大者，争取得到2bpm；呼吸率误差不超过输入呼吸率的的±2bpm； 在床/离床准确率应达到100%。 |
| 健壮性 | 产品具备较强的抗干扰能力，能够在不同环境下稳定运行，适应温度、湿度等变化。 |
| 可靠性 | 设备能够长时间稳定运行，避免频繁出现故障或断开连接等问题，确保用户体验。 |
| 性能,效率 | 设备保证实时数据的处理和传输效率，避免延迟。系统响应迅速，具备高效的数据处理能力。 |
| 易用性 | 使用界面设计清晰，功能简洁，易于操作使用 |
| 清晰性 | 数据显示清晰，易于查看 |
| 安全性 | 产品确保用户数据的隐私性与安全性，符合隐私保护法律法规，避免数据泄露。 |
| 可扩展性 | 系统设计具备扩展性，支持未来可能的功能扩展或硬件升级，满足不同用户的需求。 |
| 兼容性 | 软硬件之间协调合作，兼容性良好 |
| 可移植性 | 在各种系统下都可以正常运行，可移植性良好 |
| 唯一性 | 设备ID具有全球唯一性 |

## 2.4. 设计约束

-  成本约束：整体设计控制在消费级产品的成本范围内，硬件选型以通用、成熟且易于量产的器件为主。传感器优先采用压电薄膜（PVDF）和常规压力传感器，控制器和通信模块选用市场上常见的STM32系列，尽量避免使用定制器件。结构设计简洁，装配流程简单，降低制造工艺成本。目标是在保证功能完整的前提下，实现低成本的批量生产。
软件开发方面，采用现有的STM32开发板，配备DAPLINK调试器进行程序烧录和调试，无需额外采购硬件。使用Keil μVision5作为开发环境，配合DAPLINK工具，整体开发成本低，符合项目预算要求。

-  扩展约束： 系统设计注重模块化，代码结构支持后续增加新的数据处理和通信功能。考虑硬件性能和存储限制，暂时只实现核心功能，避免复杂功能导致系统负担过重。扩展功能必须保证主循环稳定响应，避免影响实时性能。

-  控制开发时间：由于设计时间有限，项目按阶段推进：

前期完成采集程序编写与数据处理调试；

中期实现通信模块对接与数据上传；

后期进行整体测试与优化。

-  考虑现有能力： 项目开发依托团队已掌握的嵌入式编程能力、传感器使用经验与基本通信协议知识，软件架构设计和算法实现尽量选择已熟悉的方案，避免过多使用外部复杂库或不熟悉的技术路线，确保在实习时间内独立完成开发与调试工作。

# 3. 系统设计策略

## 3.1. 基础结构

### 3. 1. 1. 硬件基础结构

### 智能睡眠带的硬件组成及相互连接关系如下：

### （1）硬件组成

### 智能睡眠带主要由以下模块组成：

### ①感应带

### 传感器：包括压力传感器、压电传感器（PVDF），用于检测心率、呼吸、在床/离床状态等生理信号。

### 柔性电路：连接传感器并传输电信号至控制器，具有高柔韧性和稳定性。

### 织物带体：采用透气柔软的材料，确保佩戴舒适性。

### ②控制器

### 微控制器（MCU）：如STM32F103RDT6（U6）和STM32F103RCT6（U7），负责信号处理、数据分析及通信控制。

### 信号处理电路：包括放大、滤波（高通/低通/陷波电路）、模数转换（ADC）等模块。

### ③电源模块

### 数字电源：+5V、+3.3V（通过U2、U3稳压芯片生成）。

### 模拟电源：±5V（由U1 TPS60400DBVR将+5V转换为-5V）、+3.3V、+1.65V（参考电压）。

### 保护电路：快恢复二极管（D1）、磁珠（L1）、滤波电容（如C1-C4）等。

### ④通信模块

### 4G模块（U8 FS800E）：通过串口与MCU（U7）连接，实现远程数据传输。

### ⑤软件系统

### 手机APP/云端平台：接收并分析睡眠数据，提供报告和建议。

### （2）相互连接关系

### 核心连接路径

### ①传感器→信号处理电路→MCU

### 压电传感器信号通过柔性电路传输至信号调理电路（如U4、U5 TL084C运放），经放大、滤波后输入MCU（U6）的ADC引脚（如PA0-PA7）。

### ②MCU间通信

### U6（主MCU）↔U7（副MCU）：通过串口1（USART1）连接（TXD1/RXD1），传输心率、呼吸等数据。

### ③MCU→4G模块

### U7↔U8（FS800E）：通过串口2（USART2）连接（TXD2/RXD2），实现数据上传至云端。

### ④电源分配

### 数字电路：+5V经U2（AZ1086H-3.3V）降压为3.3V，供U6、U7等数字器件。

### 模拟电路：+5V经U1（TPS60400DBVR）转换为-5V，与+5V共同为运放（U4、U5）供电。

### ⑤调试接口

### SWD接口（JP2、JP3）：用于编程和调试MCU（U6、U7）。

### 关键电路模块

### 电荷放大器：用于处理PVDF传感器的微弱电荷信号，反馈电容（Cf）决定增益和截止频率。

### 陷波电路：滤除50Hz工频干扰，采用双T网络（R/C元件）结合正反馈提高Q值。

### 电源保护：

### D1（SMAJ5.0A）防止电源反接或浪涌。

### L1（磁珠）抑制高频噪声，R24（0Ω电阻）作为调试跳线或隔离模拟/数字地。

### （3）数据流向

### ①采集端：传感器→信号调理→ADC（MCU）。

### ②处理端：MCU分析数据（如HRV、睡眠阶段）→通过串口传输至U7→4G模块→云端。

### ③用户端：云端→手机APP，显示报告及建议。

### 3. 1. 2. 软件基础结构

### 软件基础结构分析（基于智能睡眠带系统）

### （1）系统架构

### 智能睡眠带采用双STM32F103 MCU（U6主控 + U7协处理） 的分布式架构，通过UART实现数据交互，整体为裸机（Bare-Metal）前后台系统。功能分工如下：

### U6（主控）：

### 负责4G通信（FS800E模块控制）

### 与上位机交互（通过UART1）

### 协调U7的数据上传

### U7（协处理）：

### 传感器数据采集（ADC+DMA）

### 心率/呼吸算法处理

### 通过UART1向U6推送数据

### （2）软件模块分解

### ①U6（主控）核心功能

### // 初始化流程

### void main() {

### // 硬件初始化

### delay_init();

### NVIC_Configuration();      // 中断优先级分组

### EC200SPWR_Init();          // 4G模块电源控制

### uart2_init(115200);        // UART2连接4G模块（FS800E）

### uart_init(115200);         // UART1连接U7或上位机

### FS800E_Init();             // 4G模块AT指令配置（TCP连接）

### send_init();               // 数据发送初始化

### while (1) {

### if (data_flag) {       // UART1接收中断触发

### delay_ms(30);

### cmd_judge();       // 协议解析（如解析上位机指令）

### data_flag = 0;

### }

### }

### }

### 关键任务：

### 通过FS800E_Init()配置4G模块的TCP连接（AT+SOCK=TCP,hwadee.f3322.net,8543）。

### 接收U7或上位机的数据，通过cmd_judge()解析协议（如0xFD 0x00同步头）。

### ②U7（协处理）核心功能

### // 初始化流程

### void main() {

### // 硬件初始化

### NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);

### delay_init();

### uart2_init(115200);        // UART2连接4G模块（未使用）

### uart_init(115200);         // UART1连接U6

### ADCx_GPIO_Config();        // 配置ADC引脚（PA0: 压电信号，PA1: 压力信号）

### ADCx_Mode_Config();        // 配置ADC+DMA（40Hz采样）

### timer_init();              // 定时器控制采样频率

### ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);  // 启动ADC

### while (1) {

### if (do_flag) {         // DMA采样完成标志

### refresh_data();    // 计算心率/呼吸率

### do_flag = 0;

### }

### if (data_flag1) {      // UART1接收数据处理（来自U6）

### USART_OUT(USART1, RxBuffer1, RxCounter1);  // 响应或转发

### memset(RxBuffer1, 0, 100);

### }

### }

### }

### 关键任务：

### ADC+DMA循环采样（ADCx_Mode_Config()），通过refresh_data()处理数据（如移动平均滤波）。

### 通过UART1向U6发送数据包（格式：心率+呼吸+在床状态）。

### （3）双MCU通信协议

### 物理层：UART（115200bps，8N1）

### 数据格式：

### 同步字（0xFD 0x00）   心率（1B）   呼吸（1B）   在床状态（1B）   校验（XOR）

### 交互流程：

### ①U7通过ADC采集数据，计算后封装为协议帧。

### ②U7通过UART1发送至U6。

### ③U6校验数据后，通过4G模块上传至云端。

### （4）开发环境与调试

### 工具链：

### Keil MDK：工程管理、编译（ARMCC编译器）。

### DAPLINK：通过SWD接口调试U6/U7（断点、变量监控）。

### 调试技巧：

### 串口助手：监控UART1/UART2数据流（如AT指令响应）。

### （5）关键优化点

| ### 模块 | ### 优化策略 |
| --- | --- |
| ### ADC采样 | ### DMA循环模式减少CPU干预，定时器触发保证40Hz精度。 |
| ### 通信协议 | ### 异或校验提升数据可靠性，固定长度帧简化解析。 |
| ### 低功耗 | ### 在空闲任务中调用__WFI()进入睡眠模式。 |

## 3.2. 设计策略

## （1）模块化设计

## 硬件模块化：

## 传感器（PVDF压电薄膜、压力传感器）、MCU（U6/U7）、通信模块（4G）独立设计，通过标准接口（UART、GPIO）连接。

## 电源模块分离，数字（3.3V）与模拟（±5V）电源隔离，减少噪声干扰。

## 软件模块化：

## 分层架构（驱动层、中间件层、应用层），如ADC驱动、UART协议解析、4G通信独立封装。

## 功能函数库化（如adc.c），便于复用与维护。

## （2）低功耗策略

## 硬件层面：

## 选用低功耗器件（STM32F103的Sleep模式电流<1mA）。

## 动态电源管理：4G模块（FS800E）仅在数据传输时唤醒。

## 软件层面：

## 空闲时MCU进入Stop Mode（通过WFI指令），中断唤醒。

## ADC采样间隔优化（40Hz平衡精度与功耗）。

## （3）实时性与可靠性

## 实时数据采集：

## DMA传输ADC数据，避免CPU轮询开销。

## 定时器硬件触发采样（TIM2控制40Hz节奏）。

## 通信可靠性：

## UART协议添加同步字（0xFD 0x00）和异或校验。

## 4G模块异常处理（AT指令超时重试、TCP断线重连）。

## （4）可扩展性设计

## 硬件预留：

## 未使用的MCU引脚引出测试点，便于功能扩展（如增加SPI温度传感器）。

## 4G模块接口兼容多种型号（EC200S/FS800E）。

## 软件可配置：

## 关键参数（采样频率、服务器IP）通过Flash存储，支持运行时更新。

## 协议帧预留HRV标志位，便于后续增加心率变异性分析功能。

## （5）调试与维护友好性

## 调试接口：

## 保留SWD调试口（U6/U7），支持DAPLINK在线调试。

## UART日志输出（如printf重定向至串口助手）。

## 故障诊断：

## 状态指示灯（LED）显示运行模式（如快闪表示4G连接失败）。

## 关键变量（如ADC原始值）可通过串口实时导出。

- 安全性策略

## 数据安全：

## 敏感信息（设备ID、服务器IP）存储在Flash的受保护区域。

## 通信数据可扩展AES加密（当前版本使用校验码防篡改）。

## 硬件安全：

## 电源反接保护（SMAJ5.0A二极管）。

## 信号线磁珠滤波（如L1抑制高频噪声）。

# 4. 系统体系结构

## 4.1. 系统功能

## （1）检测功能
系统通过传感器采集用户的生理信号，包括：

## 心率检测：用于获取用户的实时心率；

## 呼吸率检测：用于获取用户的呼吸频率；

## 心率变异性（HRV）监测：用于分析用户自主神经系统的状态。

## （2）数据分析功能
设备可以对采集到的生理数据进行处理和分析，包括：

## 睡眠分析：判断睡眠状态，分析浅睡、深睡、REM等睡眠阶段；

## 睡眠质量评估：统计睡眠时长和各阶段所占比例，评估用户睡眠情况。

## （3）控制功能
系统具有基本的控制能力，包括：

## 电源管理：用于控制设备的开关机、充电和低功耗运行；

## 状态指示：通过指示灯显示设备当前状态，如运行、充电或故障等。

## （4）用户交互功能
系统提供基本的人机交互能力，包括：

## 信息显示：用于显示心率、呼吸率、在床/离床状态等；

## 数据查看：用户可查看历史数据和睡眠报告。

## （5）数据传输功能
系统支持将数据上传至远程平台，包括：

## 无线通信：通过4G或NB-IoT方式，将数据发送到云端；

## 远程查看：支持用户在手机或网页端查看健康数据。

## 4.2. 系统总体结构

### 4.2.1 硬件总体结构

### 4.2.2. 软件总体工作流程

## （1）初始化阶段

## 外设初始化（ADC/DMA/UART）

## 4G模块AT指令配置（APN/TCP连接）

## （2）运行阶段

## 定时触发ADC采样（40Hz）

## 数据滤波→特征提取→协议封装→4G上传

## 4.3. 各子系统结构与功能

### 4. 3. 1. 硬件子系统结构与功能

#### 4.3.1.1. CPU

| ## 项目 | ## 说明 |
| --- | --- |
| ## 核心器件 | ## STM32F103C8T6（U6主控）、STM32F103RCT6（U7协处理） |
| ## 工作频率 | ## 72MHz（最大） |
| ## 内存资源 | ## U6：64KB Flash + 20KB SRAM U7：128KB Flash + 48KB SRAM |
| ## 核心功能 | ## U6：4G通信协议栈处理、数据转发 U7：实时信号处理（ADC+DMA控制） |
| ## 低功耗模式 | ## 支持Sleep/Stop模式（Stop模式电流<10μA） |

4.3.1.2 传感器采集子系统

| ## 项目 | ## 说明 |
| --- | --- |
| ## 心率检测 | ## 传感器：PVDF压电薄膜（AD_IN0） ## 信号链：电荷放大器→ADC1_CH0（12位精度） |
| ## 呼吸检测 | ## 传感器：同PVDF薄膜（低频分量提取） 处理：0.1-0.5Hz数字带通滤波 |
| ## 在床检测 | ## 传感器：FSR压力传感器（FORCE+/-） 逻辑：>50g压力持续2秒判定在床 |
| ## 抗干扰设计 | ## 硬件陷波电路（50Hz工频抑制）+ 软件滑动平均滤波 |

4.3.1.3 电源管理子系统

| ## 项目 | ## 说明 |
| --- | --- |
| ## 电压轨 | ## 数字：3.3V（LP5907） 模拟：±5V（TPS60400电荷泵） |
| ## 功耗控制 | ## 动态开关4G模块电源（EN引脚控制） ADC采样期间关闭未用外设时钟 |
| ## 保护电路 | ## 输入反接保护（SMAJ5.0A） 磁珠滤波（电源噪声<50mVpp） |

4.3.1.4 通信子系统

| ## 项目 | ## 说明 |
| --- | --- |
| ## 电压轨 | ## 数字：3.3V（LP5907） 模拟：±5V（TPS60400电荷泵） |
| ## 功耗控制 | ## 动态开关4G模块电源（EN引脚控制） ADC采样期间关闭未用外设时钟 |
| ## 保护电路 | ## 输入反接保护（SMAJ5.0A） 磁珠滤波（电源噪声<50mVpp） |

4.3.1.5 时钟与定时子系统

| ## 项目 | ## 说明 |
| --- | --- |
| ## 主时钟 | ## 8MHz外部晶振（±50ppm精度） |
| ## 定时控制 | ## TIM2：ADC采样触发（40Hz） TIM3：看门狗喂狗定时（1Hz） |
| ## RTC备份 | ## 支持电池供电（VBAT引脚），用于事件时间戳记录 |

4.3.1.6 扩展接口

| ## 接口类型 | ## 功能预留 |
| --- | --- |
| ## I2C | ## PB6/PB7（可接环境传感器） |
| ## 未用GPIO | ## 全部引出测试点（间距2.54mm） |

## 4.4. 系统外部接口

## 本系统主要包含以下外部接口，用于与调试器、上位机进行连接与通信：

### 4. 4. 1. 串口通信接口（USART）

## 用于与上位机进行串口通信（如调试信息输出、命令接收等），连接如下：

| ## 开发板引脚 | ## 连接对象 | ## 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| ## TXD | ## 上位机 RXD | ## STM32 发送数据 |
| ## RXD | ## 上位机 TXD | ## STM32 接收数据 |
| ## GND | ## 上位机 GND | ## 公共地连接 |

## 注：可通过 USB 转串口模块（如 CH340、CP2102）连接至电脑 COM 端口进行通信。

## 4. 4. 2. USB 转串口线与 DB9 接口接线表

## 以下为 USB 转串口模块与 DB9（串口）连接的详细接线信息：

| ## USB 接口线（颜色） | ## 连接至 DB9 | ## 说明 |
| --- | --- | --- |
| ## TXD（白色） | ## RXD（引脚2） | ## 发送数据 |
| ## RXD（绿色） | ## TXD（引脚3） | ## 接收数据 |
| ## GND（黑色） | ## GND（引脚5） | ## 公共地 |
| ## NA（红色） | ## 未连接 | ## 电源线，未使用 |

## 4. 4. 3. DAPLink 接口连接说明

## 本系统支持通过 DAPLink 调试器与上位机连接，进行程序烧录、调试和串口通信。其典型接线方式如下：

| ## DAPLink 接口 | ## 开发板引脚 | ## 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| ## 3.3V | ## 3.3V | ## 为目标板供电 |
| ## GND | ## GND | ## 公共地 |
| ## SWDIO | ## SWDIO | ## 单线调试数据线 |
| ## SWCLK | ## SWCLK | ## 单线调试时钟线 |
| ## TXD（可选） | ## MCU RXD | ## 串口输出（可用于调试信息） |
| ## RXD（可选） | ## MCU TXD | ## 串口输入 |

## 4.5. 接口设计

### 4. 5. 1. 硬件接口设计

（1）4G通讯与数据采集结构

核心硬件接口配置

USB调试接口：

类型：Micro-USB 2.0

引脚定义：

| 引脚 | 功能 | 连接目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VBUS | 5V电源输入 |
| 2 | D- | U6 USART2_RX |
| 3 | D+ | U6 USART2_TX |
| 4 | ID | NC |
| 5 | GND | 系统地 |

4G模块(FS800E)接口：

类型：8PIN插针式

引脚定义：

| 引脚 | 功能 | 连接目标 | 配置参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VBAT | 3.3V电源 | 最大电流500mA |
| 3 | GND | 系统地 | - |
| 4 | TXD | U7 USART2_RX | 115200bps,8N1 |
| 5 | RXD | U7 USART2_TX | 115200bps,8N1 |
| 6 | EN | PC13 | 高电平使能 |

生物传感器接口：

压电传感器(AD_IN0)：

接口：3.5mm屏蔽接口

连接：PA0(ADC1_IN0)

配置：模拟输入模式，硬件滤波(0.117-5.15Hz)

压力传感器(FORCE)：

接口：2PIN端子

连接：PA1(ADC1_IN1)

配置：模拟输入模式

（2）处理器间通信接口

| 接口 | 连接关系 | 通信参数 | 协议 |
| --- | --- | --- | --- |
| U6 USART1 | ↔ U7 USART1 | 115200bps,8N1 | 自定义二进制协议 |
| U7 USART2 | ↔ 4G模块 | 115200bps,8N1 | AT指令集 |

### 4. 5. 2. 软件接口设计

（1）串口设备列表与功能分配

| 串口 | 连接对象 | 波特率 | 功能 | 数据流向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U6-USART1 | U7协处理器 | 115200bps | 接收生理数据（心率/呼吸/在床） | U7 → U6 |
| U6-USART2 | 计算机（调试接口） | 115200bps | 接收配置指令/发送日志 | 计算机 ↔ U6 |
| U7-USART2 | 4G模块（FS800E） | 115200bps | TCP数据透传 | U7 ↔ 云端服务器 |

（2）详细通信协议设计

①U6-U7间数据协议（USART1）

协议帧格式：

#pragma pack(1)

typedef struct {

uint8_t sync[2];     // 0xFD 0x00

uint8_t version;      // 0x04（协议版本）

uint8_t heart_rate;   // 心率值（40-180bpm）

uint8_t breath_rate;  // 呼吸率（8-30次/分钟）

uint8_t status;       // Bit0:在床状态, Bit1:体动标志

uint8_t hrv_flag;     // 0x00:无HRV数据, 0x01:包含HRV

uint8_t checksum;     // 异或校验（sync[0]^...^hrv_flag）

} BioDataPacket;

#pragma pack()

数据示例：

FD 00 04 64 12 03 00 89（心率100bpm，呼吸18次/分钟，在床+体动，无HRV）

校验失败处理：丢弃数据包并触发错误计数器（error_count++）。

②计算机配置协议（U6-USART2）

指令格式（ASCII字符串，以\r\n结尾）：

| 指令 | 格式 | 示例 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设置服务器IP | ADAT+SOCK=TCP,addr,port | ADAT+SOCK=TCP,192.168.1.100,8080 | OK/ERROR |
| 设置设备ID | AA[10位数字] | AA2024052001 | OK |
| 设置上传间隔 | AE[01-12] | AE06（60秒） | OK |

协议栈实现：

void USART2_IRQHandler() {

static char cmd_buffer[64];

if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE)) {

char c = USART_ReceiveData(USART2);

if (c == '\n') {

Parse_Command(cmd_buffer); // 解析指令

memset(cmd_buffer, 0, 64);

} else {

strncat(cmd_buffer, &c, 1);

}

}

}

③4G模块通信协议（U7-USART2）

void FS800E_SendData(uint8_t *data, uint16_t len) {

HAL_UART_Transmit(&huart2, "AT+SOCKSEND=", 12, 100);

HAL_UART_Transmit(&huart2, itoa(len), ..., 100); // 发送长度

HAL_UART_Transmit(&huart2, data, len, 1000);     // 透传数据

}

（3）异常处理机制

① 串口通信容错

数据校验：所有协议帧必须通过校验（异或/CRC16）。

超时重传：U6-U7通信若200ms内无ACK，自动重发（最多3次）。

缓冲区溢出保护：环形缓冲区+硬件流控（CTS/RTS）。

②4G模块异常恢复

void Check_4G_Connection() {

if (HAL_GetTick() - last_ack > 30000) { // 30秒无心跳

FS800E_Reinit(); // 重新初始化模块

}

}

（4）软件接口实现示例

①U6接收U7数据（中断方式）

void USART1_IRQHandler() {

static uint8_t rx_buffer[8], index = 0;

if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE)) {

rx_buffer[index++] = USART_ReceiveData(USART1);

if (index == 8) {

if (Validate_Checksum(rx_buffer)) {

Process_BioData(rx_buffer); // 解析生理数据

}

index = 0;

}

}

}

②计算机指令解析

void Parse_Command(char *cmd) {

if (strncmp(cmd, "ADAT", 4) == 0) {

sscanf(cmd, "ADAT+SOCK=%[^,],%d", ip, &port); // 解析IP和端口

Save_Config(ip, port); // 存储至Flash

USART_SendString(USART2, "OK\r\n");

}

}

（5）关键设计规范

①协议一致性

所有帧同步字必须为0xFD 0x00，ASCII指令以\r\n结尾。

②实时性要求

U6-U7数据延迟≤50ms，4G透传延迟≤3秒（信号良好时）。

③扩展性预留

HRV标志位支持后续扩展，协议帧可动态调整长度。

# 5. 系统环境

## 5.1. 开发环境

硬件开发：Altium Designer（AD）；

嵌入式软件：Keil MDK V5 + STM32固件库；

通信协议调试：串口助手。

## 5.2. 测试环境

信号发生器与示波器测试模拟信号；

实地睡眠监测测试；

与云端平台连接验证。

## 5.3. 设计工具要求

原理图与PCB设计：Altium Designer (AD)；

嵌入式开发工具：Keil MDK5；

通信调试：XCOM串口调试助手。

6. 关键技术问题

## 6.1. 硬件上的难点

微弱信号采集：由于智能医疗带需要检测心率、呼吸率等微弱的生理信号，传统的传感器可能难以提供足够的灵敏度。使用压电薄膜传感器（如PVDF）能够有效地捕捉微弱信号。再通过放大电路将微弱的信号放大进行分析。

高频噪声干扰的抑制：在健康监测设备中，电气噪声常常会干扰信号采集。为了减少噪声，我们设计了多级滤波器，包括低通滤波器和陷波滤波器，确保仅有生理信号通过，从而提高系统的信噪比。

## 6.2. 软件上的难点

高频噪声干扰的抑制： 软件需要确保实时采集和处理传感器数据，同时应用滤波算法对噪声进行抑制。

通信模块的稳定性和网络适应性：由于智能医疗带依赖4G无线通信传输数据，因此必须保证通信模块的稳定性和抗干扰能力。

大量数据的实时分析与存储： 系统需要处理大量的生理数据，并在本地进行初步分析。为了减少延迟，嵌入式设备上运行了高效的数据处理算法。

- 安全性设计

## 7.1硬件安全

电气安全

输入电源反接保护：采用SMAJ5.0A TVS二极管防止电源反接损坏

过压保护：DC-DC模块集成OVP功能（触发阈值5.5V）

信号隔离：模拟信号（PVDF）与数字电路通过磁珠（L1）隔离

## 7.2 数据安全

通信加密

传输层：TLS 1.2（4G模块支持）

应用层：预留AES-128加密接口（当前版本使用异或校验）

存储安全

设备ID/IP配置存储在Flash的写保护扇区（STM32 Flash Sector 1）

## 7.3 隐私保护

匿名化处理

设备ID与用户信息脱钩，云端通过独立UUID关联数据

数据最小化

仅采集必要生理参数（心率/呼吸），不记录音频/视频

- 可靠性分析和预计

## 8.1 关键可靠性指标

| 项目 | 指标 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| 平均无故障时间（MTBF） | >50,000小时 | 高温老化试验（85℃/85%RH，1000小时） |
| 通信丢包率 | <0.1%（信号强度>-85dBm） | 压力测试（连续传输10万次数据包） |
| 传感器精度保持周期 | ±2bpm误差维持≥3年 | 加速寿命试验（等效5年使用） |

## 8.2 故障模式与对策

| 故障类型 | 影响 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 4G模块断网 | 数据上传中断 | 本地缓存（Flash存储24小时数据） |
| ADC采样失效 | 心率检测失败 | 看门狗复位+LED报警（红灯快闪） |
| 电池过放 | 设备关机 | 硬件低压锁定（<3.0V自动切断输出） |